| 易损配件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 医用电子类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品 | 建议更换周期 | 备注 |
| 医用泵类 | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
|  | 气泡传感器 | 24 个月 |  |
|  | 压力传感器 | 24 个月 |  |
| 监护仪类 | 空气过滤网 | 6 个月 |  |
|  | 袖带及延长管 | 6 个月 |  |
|  | 一次性血氧探头及缆线 | 一次性使用 |  |
|  | 血氧探头及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 心电导联线及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 温度传感器及缆线 | 18 个月 |  |
|  | 有创压力传感器及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 特殊检测模块外部附件 | 30 个月 |  |
|  | 触摸屏 | 30 个月 |  |
|  | 打印头及其组件 | 30 个月 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| 心电图机类 | 心电导联线及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 心电吸球、夹板 | 12 个月 |  |
|  | 打印头及其组件 | 30 个月 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| 母婴类 | 胎心探头、宫缩探头及缆线 | 18 个月 |  |
|  | 血氧探头及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 心电导联线及缆线 | 损坏后 |  |
|  | 空气过滤网 | 6 个月 |  |
|  | 加热灯管 | 损坏后 |  |
|  | 暖箱衬套 | 损坏后 |  |
|  | 暖箱温度探头 | 损坏后 |  |
|  | 打印头及其组件 | 30 个月 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| 黄疸治疗仪 | 蓝光灯管 | 300 - 1000 小时 |  |
|  | 模组 | 损坏后 |  |
| 新生儿复温台 | 肤温传感器 | 损坏后 |  |
|  | 湿化瓶 | 损坏后 |  |
| 医用液体膨宫泵 | 膨宫泵管 | 损坏后 |  |
|  | 膨宫膜 | 损坏后 |  |
| 超声诊断仪 | 过滤网 | 3 个月 |  |
|  | 散热风扇 | 12 个月 |  |
| 负压吸引类 | 负压吸引管路及瓶子 | 6 个月 |  |
|  | 防倒流装置及过滤器 | 6 个月 |  |
|  | 脚踏 | 6 个月 |  |
| 定量分析仪 | 灯泡及校准 | 6 个月 |  |
| 气垫床类 | 气床垫 | 24 个月 |  |
|  | 通气管路 | 24 个月 |  |
|  | 膜、膜片 | 3 个月 |  |
| 电针仪 | 电极线 | 6 个月 |  |
|  | 电极板 | 6 个月 |  |
|  | 可调节式电位器（控制开关） | 12 个月 |  |
| 亚低温治疗仪 | 冰毯、温度传感器 | 6 个月 |  |
|  | 冷煤补充 | 24 个月 |  |
| 皮肤治疗仪 | 电极及导线 | 6 个月 |  |
| 微波治疗仪 | 导联线/理疗线 | 6 个月 |  |
| 超短波治疗仪 | 灯泡 | 6 个月 |  |
|  | 导联线 | 12 个月 |  |
|  | 电极板 | 12 个月 |  |
| 温热式低周波治疗仪 | 导联线 | 6 个月 |  |
| 止血仪 | 止血带 | 12个月 |  |
| 奥林巴斯BW-20T | 内镜清洗刷 | 12个月 |  |
| 空气压力波循环治疗仪 | 配件（上下肢套筒、接头等） | 损坏后 |  |
| 欧姆龙全自动血压计 | 臂带筒 | 12个月 |  |
| 医用降温毯 | 体温探头 | 12个月 |  |
|  | 附件（冰毯、冰帽等） | 12个月 |  |
| 电动手术床 | 各类配件（紧固器、滑块、腿架等） | 损坏后 |  |
| 动态心电监护仪 | 心电导联线 | 12个月 |  |
| 遥测心电监护仪 | 心电导联线 | 12个月 |  |
| 动态血压监护仪 | 袖带、记忆电池、气泵 | 12个月 |  |
| 动态脑电记录仪 | 电极线、电极夹、脑电图帽 | 12个月 |  |
| 血氧饱和度仪 | 血氧指夹及连接线 | 12个月 |  |
| 裂隙灯显微镜 | 灯泡 | 12个月 |  |
| 肌电图 | 电极线 | 12个月 |  |
| 爱尔博 20192-117 | 单级连接电缆 | 12个月 |  |
| 爱尔博20194-080 | 负极板导线 | 12个月 |  |
| 肌电生物反馈仪 | 电极线 | 12个月 |  |
| 胃肠镜主机 | 各类灯泡（进口） | 12个月 |  |
| 吞咽障碍电刺激仪 | 电极片连接线 | 12个月 |  |
| 爱尔博 | 氩气电极软性，带过滤器，直喷 直径2.3mm，长2.2M | 12个月 |  |
| 波科电生理仪 | 心电导联线 | 12个月 |  |
| 锦江电子 | 锦江心电导联线 | 12个月 |  |
| ECMO | 电池 | 12个月 |  |
| 干涉波疼痛治疗仪 | 四极输出线 | 6 个月 |  |
| 低频治疗仪 | 吸附式电极套件 | 12 个月 |  |
| 中频治疗仪 | 电极线 | 6 个月 |  |
|  | 电极板 | 6 个月 |  |
|  | 可调节式电位器（控制开关） | 12 个月 |  |
| 红外线治疗仪 | 治疗探头 | 12 个月 |  |
| 特定电磁波治疗仪（神灯） | 灯头组件 | 12 个月 |  |
|  | 发热盘 | 12 个月 |  |
|  | 云母片 | 12 个月 |  |
|  | 定时器 | 24 个月 |  |
|  | 轮子 | 24 个月 |  |
|  | 伸缩杆 | 24 个月 |  |
| 稳压、变压类 | 稳压源、变压器 | 18 个月 |  |
| 设备带 | 气源管道阀门 | 24 个月 |  |
|  | 气源输出终端 | 12 个月 |  |
|  | 供电插座及控制开关 | 24 个月 |  |
|  | 床头灯泡 | 12 个月 |  |
| 空气消毒机 | 过滤网、过滤棉 | 3 个月 |  |
|  | 紫外线灯管 | 12 个月 |  |
|  | 等离子发生器 | 12个月 |  |
|  | 活性炭过滤器/分子过滤器 | 12个月 |  |
|  | 镇流器 | 12 个月 |  |
|  | 高压包 | 12 个月 |  |
|  | 臭氧管 | 玻璃管1000小时，陶瓷管5年 |  |
|  | 中效过滤器 | 3 个月 |  |
| 床单位消毒仪 | 紫外线灯管 | 12 个月 |  |
|  | 启辉器 | 12 个月 |  |
|  | 高压包 | 24 个月 |  |
|  | 臭氧发生器 | 24 个月 |  |
|  | 床罩 | 12个月 |  |
|  | 连接管路 | 24 个月 |  |
| 视力表 | 灯泡 | 12 个月 |  |
|  | 镇流器 | 12 个月 |  |
| 医用光栅 | 电机 | 6 个月 |  |
| 医用观片灯 | 灯泡 | 12 个月 |  |
|  | 镇流器 | 12 个月 |  |
| 2. 呼麻急救手术器械类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 麻醉机及麻醉监护 | 氧传感器及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 流量传感器 | 损坏后 |  |
|  | 电池 | 损坏后 |  |
|  | 湿化罐温度探头 | 损坏后 |  |
|  | 心电导联线及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 袖带及延长管 | 6 个月 |  |
|  | 排气管 | 24 个月 |  |
|  | 空气过滤网 | 3 个月 |  |
|  | 气体滤芯 | 6 个月 |  |
|  | 积水杯 | 24 个月 |  |
|  | 挥发罐 | 18 个月 |  |
| 呼吸机 | 氧传感器 | 12 个月 |  |
|  | 空气过滤网 | 3 个月 |  |
|  | 气体滤芯 | 6 个月 |  |
|  | 流量传感器 | 3 个月 |  |
|  | 进出口细菌过滤器 | 6 个月 |  |
|  | 呼吸膜肺 | 12 个月 |  |
|  | 硅胶管路 | 损坏后 |  |
|  | 呼吸面罩 | 损坏后 |  |
|  | 湿化器加热导丝 | 12 个月 |  |
|  | 积水杯 | 24 个月 |  |
|  | 呼气阀 | 24 个月 |  |
|  | 氧气减压阀 | 损坏后 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| 心肺复苏机 | 绑带 | 12 个月 |  |
| 腔镜系统 | 冷光源氙灯（进口） | 500 小时 |  |
|  | 超声镜 | 无法修复 |  |
|  | 摄像手柄缆线 | 12 个月 |  |
|  | 二氧化碳气体连接管及连接器 | 24 个月 |  |
|  | 导光束 | 18 个月 |  |
| 鼻窦镜/咽喉镜 | 导光束 | 18 个月 |  |
|  | 灯泡 | 500 小时 |  |
| 内窥镜系统 | 冷光源氙灯（进口） | 500 小时 |  |
|  | 水汽按钮 | 损坏后 |  |
|  | 先端帽 | 一次性使用 |  |
|  | 防水帽 | 损坏后 |  |
| 高频电刀类 | 单极电凝连接线 | 12 个月 |  |
| 动力系统 | 手柄 | 损坏后 |  |
|  | 手钻 | 损坏后 |  |
| 除颤仪类 | 心电导联线及缆线 | 12 个月 |  |
|  | 除颤手柄连接线 | 36 个月 |  |
|  | 打印头及其组件 | 24 个月 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| 清洗槽 | 塞子 | 6 个月 |  |
|  | 管路转接头 | 12 个月 |  |
|  | 滤芯 | 3 个月 |  |
| 清洗机 | 排水过滤网 | 3 个月 |  |
|  | 发热丝 | 12 个月 |  |
|  | 门封 | 6 个月 |  |
|  | 压力传感器 | 24 个月 |  |
|  | 温度传感器 | 24 个月 |  |
|  | 风机 | 24 个月 |  |
|  | 酶或油吸入泵管 | 12 个月 |  |
|  | 物品观察灯泡 | 12 个月 |  |
|  | 高效过滤器 | 12 个月 |  |
| 超声刀 | 刀把 | 10 次 |  |
|  | 刀头 | 99 次 |  |
|  | 换能器 | 99 次 |  |
|  | 手柄线 | 99 次 |  |
| 无影灯 | 灯泡 | 3 个月 |  |
|  | 固态继电器 | 12 个月 |  |
|  | 阻尼套件 | 12 个月 |  |
| 吊塔 | 各类气体终端、刹车气囊、刹车环、网口座、 | 12 个月 |  |
| 手术显微镜 | 光源灯泡 | 6 个月 |  |
| 3. 激光类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 激光治疗仪类 | 激光发生器 | 24 个月 |  |
|  | 激光头 | 6 个月 |  |
|  | 纯水滤芯 | 12 个月 |  |
|  | 燃料 | 12个月 |  |
|  | 钬激光光纤和保护窗口 | 损坏后 |  |
|  | 钬激光光纤检测器 | 损坏后 |  |
|  | 铥激光光纤 | 损坏后 |  |
|  | 手具 | 根据不同配置型号有不同使用次数 |  |
| 4. 检验病理类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 全自动生化分析仪 | 比色杯 | 12 个月 |  |
|  | 光源灯泡 | 6 个月 |  |
|  | 电极 | 6 个月 |  |
|  | 吸样针、穿刺针 | 12 个月 |  |
| 水处理 | 滤芯 | 3 个月 |  |
|  | 石英砂 | 12 个月 |  |
|  | 树脂 | 6 个月 |  |
|  | 活性炭 | 12 个月 |  |
|  | RO 膜 | 6 个月 |  |
|  | ppe 棉 | 6 个月 |  |
|  | 消毒检测 | 3 个月 |  |
|  | 细菌过滤器 | 6 个月 |  |
| 血球仪 | 校准 | 3 个月 |  |
|  | 穿刺针、吸样针 | 12 个月 |  |
|  | 计数池 | 24 个月 |  |
|  | 混匀池 | 24 个月 |  |
|  | 皮带 | 24 个月 |  |
|  | 负压阀 | 12 个月 |  |
|  | 负压罐 | 24 个月 |  |
|  | 微量泵 | 12 个月 |  |
|  | 激光器 | 36 个月 |  |
| 血凝仪 | 灯泡 | 3 个月 |  |
| 电解质分析仪 | 电极(钠、钾、氯等电极) | 6 个月 |  |
|  | 泵管 | 12 个月 |  |
| 生物安全柜 | 高效过滤器 | 24 个月 |  |
|  | 紫外线灯管 | 损坏后 |  |
|  | 照明灯管 | 损坏后 |  |
|  | 玻璃 | 损坏后 |  |
|  | 通风管路 | 损坏后 |  |
| 其他 | 样品杯 | 12 个月 |  |
| 5. 高温高压类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 高压氧舱（单人舱、多人舱） | 各类舱门密封条 | 3 个月 |  |
|  | 滑轮模块 | 12个月 |  |
|  | 座吸（空气加压舱） | 6 个月 |  |
|  | 氧传感器 | 12 个月 |  |
|  | 温度传感器 | 18 个月 |  |
|  | 湿度传感器 | 12 个月 |  |
|  | 接近传感器 | 12 个月 |  |
|  | 灯泡 | 12 个月 |  |
|  | 后备电池 | 24 个月 |  |
|  | 空气管路滤芯 | 3 个月 |  |
|  | 空气源压缩机保养包（空滤、油滤、水汽分离过滤器、机油、校准、定期排水） | 3 个月 |  |
| 高压高温消毒炉或灭菌锅 | 门封或密封条 | 6 个月 |  |
|  | 接头密封圈 | 3 个月 |  |
|  | 进出水过滤器 | 3 个月 |  |
|  | 回风过滤器 | 12 个月 |  |
|  | 空气管路过滤器 | 3 个月 |  |
|  | 水位传感器 | 24 个月 |  |
|  | 温度传感器 | 24 个月 |  |
|  | 压力传感器 | 24 个月 |  |
|  | 空气控制软管 | 12 个月 |  |
|  | 发热丝 | 12 个月 |  |
|  | 真空泵 | 36 个月 |  |
|  | 空气源压缩机保养包（空滤、油滤、水汽分离过滤器、机油、校准、定期排水） | 3 个月 |  |
| 消毒类 | 消毒盒、密封圈 | 3 个月 |  |
| 全自动清洗机 | 耐高温过滤器 |  |  |
| 牙科综合治疗仪 | 三用枪，手机头、光固化、管路 | 2 年 |  |
| 6. 血透设备 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 血透机 | 水路细菌过滤器 | 3 个月 |  |
|  | 电机碳刷 | 3 个月 |  |
|  | 调压阀 | 12 个月 |  |
|  | 空气过滤网、水路过滤器 | 3 个月 |  |
|  | 散热风扇 | 12 个月 |  |
|  | 温度传感器 | 24 个月 |  |
|  | 电导度传感器 | 24 个月 |  |
|  | 压力传感器 | 24 个月 |  |
|  | A/B 液吸杆 | 12 个月 |  |
|  | 清洗液吸管 | 12 个月 |  |
|  | 电池 | 12 个月 - 18 个月 |  |
| CRRT | 电池 | 12个月 |  |
| 7.放射类 |  |  |  |  |
| 设备名称 | 消耗品名称 | 建议更换周期 | 备注 |
| 磁共振成像设备(MRI) | 液氦（正常情况下消耗的液氦） | 12 个月 |  |
|  | 精密空调中效过滤器 | 3 个月 |  |
|  | 氦气 | 12个月 |  |
|  | 系统主机过滤网 | 3 个月 |  |
|  | 散热风扇 | 6 个月 |  |
| CT | 球管 | 根据品牌配置有不同的曝光秒数 |  |
|  | 探测器 | 损坏后 |  |
| X射线机 | 球管 | 根据品牌配置有不同的曝光秒数 |  |
| C臂机 | 电池 | 12个月 |  |
| ECT | 球管 | 根据品牌配置有不同的曝光秒数 |  |
| DSA | 球管 | 根据品牌配置有不同的曝光秒数 |  |
|  | 平板探测器 | 损坏后 |  |
| DR | 球管 | 根据品牌配置有不同的曝光秒数 |  |
|  | 平板探测器（有线） | 损坏后 |  |
|  | 平板探测器（无线） | 损坏后 |  |
|  | 无线平板电池 | 12 个月 - 36 个月 |  |
| 移动DR | 电池 | 12 个月 |  |
| 直线加速器 | 磁控管 | 损坏后 |  |
|  | 闸流管 | 损坏后 |  |
|  | 六氟化硫气体 | 12 个月 |  |
|  | 离子过滤器 | 损坏后 |  |